| 附件： 第二届全国职业技能大赛化学实验室技术项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计 （元） | 备注 |
| 1 | 分光光度计 | M600-DS | 一、功能: 1、采用低杂散光的全息光栅，优化的光路设计，保证了仪器更高的测量精度； 2、全新的波长驱动机构，大幅提高了波长精度和重复性，有效降低运行噪声； 3、可通过 USB 连接个人电脑，通过软件可反控仪器，丰富和扩展应用； 4、双组份功能：自动计算出两种组分各自的线性方程和浓度； 5、光谱扫描：自动显示波峰/波谷； 6、定量测量：比色皿槽差校正、标曲异常点排除/重测、上下限阈值设定； 7、测量数据导出：可通过 U 盘导出； 8、支持 10 国语言切换功能，适应世界技能大赛； 9、★ChinaSkills专家证明（投标时需提供证明复印件） 10、★售后工程师具备结构工程资格证书（提供复印件加盖制造厂家公章） 11、★选配连续10年工业分析检验、化学实验技术、水处理技能大赛软件（技能大赛说明函加盖制造厂家公章） 12、★该仪器具备槽差校正功能（投标时需提供该功能图片盖章） 二、技术参数 1. 测光方式：比例双光束 ; 2. 灯源：氙灯（超长寿命，五年质保）; 3. 波长范围：190.0～1100.0nm ; 4. 波长准确性：±0.3nm ; 5. 波长重复性：≤0.2nm ; 6. 光谱带宽：2nm; 7. 显示范围：0～400％T、-0.4～4Abs、0.000～9999C ; 8. 透射比度准确性：±0.3％T ; 9. 透射比重复性：≤0.15％T 10. 杂散光：≤0.05%T（220nm NaI，360nm NaNO2）; 11. 色散元件：光栅，1200L/mm ; 12. 检测器：硅光二极管×2 ; 13. 波长移动速度:10000nm/mi; 14.★主机包含有性能验证功能 ，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。（提供软件截图佐证） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 红外压片机 | FTIR-650DS型红外光谱仪配件 | 压力范围（0-15T）,镀铬油缸φ80mm,活塞形成30mm,0-40MPa 压力压强双显示，重 38kg； | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 红外固体压片模具 | FTIR-650DS型红外光谱仪配件 | 直径φ13mm，无需脱模，带有配套插板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 恒温磁力搅拌器 | ZNCL-GS-C | - 功能 1.多种故障识别检测功能，采用主动保护技术，安全性高，有效预防事故发生。 2.温控采用两个控制系统，可对被加热介质和加热体(即加热盘)分别单独控制，无需自整定! 3.温度传感器:第一路传感器(内部传感器)PT100热电阻;第二路传感器(外部传感器)PT100热电阻，可双路同时显示。 4.加热盘温度(内部传感器温度)被加热介质温度(外部传感器温度)设定温度、实际转速均直观显示，方便安全。 5.具有计时(显示工作时间，便于实验记录)、定时、加热 盘上部高温及被加热介质温度控制切换功能。 6.转速一体化调节旋钮，采用智能算法，编码器一键飞梭设置，则数字增加变快，如需微调刻度，则可缓慢旋转，并且具有防误触碰设置。 7.具备一键开关功能即转速和温控均可一键开关，单独使用。 8.采用大功率永磁直流电机，噪音低，转速恒定，速度控制精确度高。 9.加热板，耐高温，耐腐蚀。10.加热、搅拌均可单独操作控 制。 11.保护功能:防干烧、传感器放置错误、可控硅击穿、漏电保护、过流保护等。 12.内外温度控制可以自由切换，适合于非接触控温，针对腐蚀性液体控温非常有用。 13.采用高端控制算法，加热速度快，控制更稳定，温冲更小，适合于快捷实验及精确实验。 14.自动存储功能(即开机后在00控温模式下，设定温度可 以自动存贮，下次使用自动调出，使用过程更加人性化)。 15.内置限温检测功能，防止超温失控。 二、技术参数 1.电源:AC220V+10% 50/60 Hz 2.加热功率:650W 3.工作尺寸:190X105mm 4.电机功率:40W 5.搅拌转速:30~2000r/min、控速精度:±5r/min6.控温 范围:室温~280°℃>控温精度:±0.5°℃、测温分辨力:0.1°℃ 7.定时时间设定范围:1-999分钟。 8.炉丝:Cr20Ni80o | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |